**Технические характеристики на поставку Аппарата дарсонвализации и ультратональной терапии**

| **№** | **Наименование параметра** | **Требуемое значение** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии, комплект, не менее** | **2** |
| 1.1 | Технические характеристики |  |
| 1.1.1 | Аппарат предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения | Соответствие |
| 1.1.2 | Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата | Наличие |
| 1.1.3 | Амплитудное напряжение на выходе аппарата в диапазоне, кВ, не уже  -в режиме дарсонвализации  -в режиме ультратональной терапии | 8-25  1-3 |
| 1.1.4 | Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации, Гц, не более | 100 |
| 1.1.5 | Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации, кГц, не более | 110 |
| 1.1.6 | Частота синусоидального выходного напряжения в режиме ультратональной терапии, кГц, не более | 22 |
| 1.1.7 | Время работы аппарата в повторно- кратковременном режиме, ч, не менее  - время работы, мин, не менее  - время паузы, мин, не менее | 6  30  10 |
| 1.1.8 | Диапазон установки таймера, мин, не уже | от 1 до 99 |
| 1.1.9 | Напряжение питания аппарата, В, не более | 220 |
| 1.1.10 | Потребляемая мощность, В·А, не более | 50 |
| 1.1.11 | Габаритные размеры электронного блока, мм, не более | 110х210х260 |
| 1.1.12 | Масса, кг, не более | 2,5 |
| 1.1.13 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |
| 1.2 | Дополнительные требования |  |
| 1.2.1 | Срок предоставления гарантии производителя, месяцев, не менее | 12 |
| 1.2.2 | Срок предоставления гарантии поставщика, месяцев, не менее | 12 |
| 1.2.3 | Объем предоставления гарантии качества: |  |
| 1.2.3.1 | -устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | Наличие |
| 1.2.3.2 | -устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Наличие |
| **2** | **Комплект поставки** |  |
| 2.1 | Электронный блок, шт., не менее | 1 |
| 2.2 | Сменные электроды:  - грибовидный, шт., не менее  - гребешковый, шт., не менее  - точечный, шт., не менее  - ушной, шт., не менее  - шейный, шт., не менее  - десенный, шт., не менее | 1  1  1  1  1  1 |
| 2.3 | Паспорт, шт., не менее | 1 |