|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 28567 от 28.09.2022г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на поставку лент регистрационных бумажных для ЭКГ путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 189-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Уважаемый Заказчик!  1. По позициям 1, 2, 3, 5 и 8 вами запрашиваются рулонные виды бумаг. Рулонные бумаги выпускаются на плотности 55 г/м2 при толщине бумаги 60 мкм. Если изготовить рулонную бумагу на плотности 70 г/м2 (как требуется у вас), такой рулон не поместится к вам в приборы. Поэтому просим внести изменения и указать "толщина бумаги 60 мкм., плотность бумаги 55 г/м2". | Бумага, не соответствующая по плотности и толщине в диапазонах указанных технических характеристиках не подходит по следующим причинам:  - на бумаге не пропечатывается информация (запись ЭКГ);  - лентопротяжный механизм данную информацию не воспринимает и не подает для записи;  - в случае, если бумага тонкая, то при записи ЭКГ в местах сложения она врется без применения усилий для отрыва, что приводит к дополнительному склеиванию частей записи, что несет под собой дополнительные трудо- / времязатраты;  - также, такая бумага приводит к скорейшему износу и поломке лентопротяжного механизма. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21