## Лист1
Медико-технические характеристики
рабочий элемент
Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие | Артикул | Наименование по КТРУ | Код по КТРУ или ОКПД2 | ГОСТ/обоснование
3 | Рабочий элемент резектоскопа, биполярный | 1 | Наличие |  | 27040EB | отсутствует в КТРУ | 32.50.13.190
44564 | Для трансуретральной резекции в физиологическом растворе |  | Наличие |  |  |  |  | Для выполнения биполярной трансуретральной резектоскопии
44595 | В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса |  | Наличие |  |  |  |  | Для безопасного использования инструмента пользователями, привычными к пассивной конструкции рабочего элемента
44623 | Пассивный, резание с помощью пружинного механизма (пассивное) |  | Наличие |  |  |  |  | Для безопасного использования инструмента пользователями, привычными к пассивной конструкции рабочего элемента
44654 | Для использования с оптикой, мм |  | Не менее 4 |  |  |  |  | Для обеспечения совместимости с оптикой
44684 | Соединение с оптикой поворотное, байонетное |  | Наличие |  |  |  |  | Для обеспечения совместимости с оптикой
44715 | Для использования электродов с двумя направляющими стержнями |  | Не менее 2-х |  |  |  |  | Для обеспечения совместимости с петлями и электродами
44745 | Для использования с тубусами резектоскопа с переменной ирригацией 24 Шр. и 27 Шр. |  | Наличие |  |  |  |  | ГОСТ Р 53469 – 2009 п. 3.5
44776 | Для использования с тубусами резектоскопа с постоянной ирригацией 24/26 Шр. и 27/28 Шр. |  | Наличие |  |  |  |  | ГОСТ Р 53469 – 2009 п. 3.5
44807 | Подвижное кольцо для большого пальца |  | Наличие |  |  |  |  | Для обеспечения требований к эргономике рабочего элемента
44837 | Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев в виде замкнутого кольца |  | Наличие |  |  |  |  | Для обеспечения требований к эргономике рабочего элемента
44868 | Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев выполнена из нержавеющей стали |  | Наличие |  |  |  |  | Для обеспечения длительного срока службы медицинского изделия
44898 | Стерилизация паром при 134 градусах Цельсия при экспозиции не менее 5 минут |  | Наличие |  |  |  |  | Для соответствия требованиям СанПиН 3.3686-21 в части стерилизации эндоскопов и инструментов для стерильных вмешательств
41334 | Дезинфекция и предстерилизационная очистка ручным методом |  | Наличие |  |  |  |  | Для соответствия требованиям СанПиН 3.3686-21 в предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов для стерильных вмешательств с учетом технических возможностей заказчика
Просим обратить внимание, что предоставленная информация не является техническим заданием или спецификацией проекта контракта ввиду того, что ООО КШТЭ ВОСТОК не обладает правом по формированию закупочной документации, не осуществляет описание объекта закупки и предоставляет лишь информацию о характеристиках предлагаемого к поставке оборудования (товара). Получатель данной информации может использовать такую информацию самостоятельно при описании объекта закупки и формирования технического задания.