| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8» г. Иркутск, 664048, ул. Ярославского, 300 тел 50-05-33 от ________________ № ______ |  |
| --- | --- |

Запрос на предоставление ценовой информации

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (Заказчик) в целях получения ценовой информации в отношении закупаемого товара (работы, услуги) для определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) просит предоставить ценовую информацию для организации закупки  на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования в женской консультации (подробная информация о предмете закупки представлена в Приложении № 1 к настоящему письму).

При подготовке ценового предложения рекомендуется использовать Форму ответа о предоставлении ценовой информации (Приложение № 2 к настоящему письму).

Срок предоставления ценовой информации в соответствии с прилагаемым типовым шаблоном ответа на бланке организации за подписью руководителя (лица, его замещающего) и ссылкой на данный запрос - до 14.00 по местному времени 11.01.2024 г. направить отсканированный экземпляр по электронной почте: info@gkb8.ru.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию о предмете закупки (представлена в Приложении № 2 к настоящему письму), в том числе следующую информацию:

- подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги;

- перечень функциональных, технических, качественных, а также эксплуатационных характеристик (перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги);

- основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;

- порядок формирования НМЦД (максимального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги), содержащий перечень всех учтенных при формировании затрат.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложения: 1. Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора;

2. Форма ответа о предоставлении ценовой информации.

И.о. главного врача 				_________________			С.В. Погодаева

Подпись

Приложение № 1

К Запросу на предоставление ценовой информации

Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования в женской консультации

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования в женской консультации | Исполнитель обязан 1 (один) раз в год проводить техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с государственными стандартами: - ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; - ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; - ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; - ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Перечень медицинской техники указан в Таблице 1 настоящего раздела. | Усл.ед. | 1 |

Таблица 1

| № п/п | Наименование медицинской техники | Заводской номер | Виды и кратность работ по техническому обслуживанию | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Женская консультация Академика Образцова, 27Ш |  |  |  |
| 1 | Фетальный монитор «Уникос -01» | 2015/025 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2015 |
| 2 | Фетальный монитор «Уникос -01» | 2014/055 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2014 |
| 3 | Фетальный монитор «Уникос -01» | 2014/054 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2014 |
| 4 | Фетальный монитор «Уникос -01» | 2014/099 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2014 |
| 5 | Кардиотограф монитор акушерский комьютерный для одноплодной беременности МАК-02-Ч | 1976 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2021 |
| 6 | Фетальный монитор автоматизированный кардиотокограф «Уникос – 01» | 2022/1239 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2022 |
| 7 | Фетальный монитор автоматизированный кардиотокограф «Уникос – 01» | 2022/1238 | 1 раз в год. чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2022 |
| 8 | Аппарат электрохирургический Sensitec -160 | 4390129765 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2013 |
| 9 | Аппарат электрохирургический Sensitec-160 | 42201184101 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2017 |
| 10 | Видеокольпоскоп Sensitec SCL-2000 | 113AAEL0010 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2015 |
| 11 | Видеокольпоскоп Sensitec VC-100 | 112FFFT0011 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2017 |
| 12 | Видеокольпоскоп Sensitec SCL-2000 | CNYBABAW00668 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2011 |
| 13 | Видеокольпоскоп Sensitec VC-100 | 112AAFFT0007 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2017 |
| 14 | Видеокольпоскоп Sensitec SCL-2000 | 113AAEL0003 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2017 |
| 15 | Видеокольпоскоп Sensitec VC-100 | 206AAEL0011 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2015 |
| 16 | Видеокольпоскоп Sensitec VC-100 | 112AAEL0004 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2017 |
| 17 | Видеокольпоскоп Sensitec SCL-2000 | 113AABT0015 | 1 раз в год чистка, удаление пыли, осмотр датчиков, кабеля, экрана. | 2012 |
| 18 | Видеокольпоскоп Sensitec VC | 206AAIM0013 | Функциональная проверка и испытание на безопасность аппарата 1 раз в год | 2020 |
| 19 | Видеокольпоскоп Sensitec VC | 206AAIM0016 | Функциональная проверка и испытание на безопасность аппарата 1 раз в год | 2020 |

1. Виды работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- текущий ремонт.

Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники должно быть проведено в соответствии нормативной и эксплуатационной документации.

2. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля  должно быть проведено в соответствии нормативной и эксплуатационной документацией.

3. Периодический контроль технического состояния включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

4. Периодическое и текущее обслуживание медицинской техники включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, в случае необходимости замену запасных частей, имеющих ресурсный срок эксплуатации и выполнение профилактических регламентных работ. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.

5. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники включает в себя определение соответствия основных технических характеристик данным эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола, в котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения, примененных при проведении контроля.

6. Инструктаж специалистов Заказчика включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по правилам безопасной и эффективно эксплуатации медицинской техники. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Журнал технического обслуживания является  документом, подтверждающим объём и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

8. Периодичность выполняемых видов работ:

8.1. Периодическое обслуживание медицинской техники – один раз в месяц.

8.2. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники – плановый (один раз за период действия договора, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости).

8.3. Инструктаж специалистов Заказчика – плановый (один раз за период действия договора, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости).

9. Гарантийные обязательства:

9.1. На выполненные работы по периодическому обслуживанию медицинской техники – не менее одного месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

10. Исполнитель обязан:

10.1. Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание медицинской техники в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на медицинскую технику, с использованием рекомендованных производителем инструментов и приспособлений, а также поверенных средств измерения.

10.2. Обеспечивать исправное состояние медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, и консультировать работников учреждения здравоохранения по правилам их эксплуатации.

10.3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, направлять своего представителя для устранения неисправностей в срок не более 2-х суток.

10.4. Исполнитель обязан устранять недостатки, выявленные вследствие некачественного технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в кратчайшие технически возможные сроки, согласованные с Заказчиком, своими силами и за свой счет.

10.5. Исполнитель обязан проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

10.6. При необходимости Исполнитель обязан оформлять для Заказчика заключение о состоянии медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, для оформления документов при списании медицинской техники.

Основные условия исполнения договора:

- Порядок оказания услуг: в соответствии с условиями договора и техническим заданием.

1.1 Срок оказания услуг: С 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.

1.2 Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27Ш (женская консультация).

- Порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании счета и подписанного сторонами акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта за оказанные услуги. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Размер обеспечения исполнения договора:  3 % от начальной (максимальной) цены договора.

Порядок формирования НМЦД: Цена Договора  включает трудозатраты, затраты на средства для оказания услуг, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы,  а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим договором, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, то есть является конечной.

И.о. главного врача 				_________________			С.В. Погодаева

Подпись

Приложение № 2

К Запросу на предоставление ценовой информации

Форма ответа о предоставлении ценовой информации

| На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты) | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 50-05-33, 50-24-90 info@gkb8.ru |
| --- | --- |

РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование товара | Описание товара, функция или величина параметра | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО (цена договора): |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС (если Исполнитель закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |  |  |

В ответ на запрос _______________________ направляет ценовое предложение для организации закупки.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки (в том числе, основные условия договора), указанные в Запросе.

Срок действия ценового предложения: _____________________

Руководитель				__________________________	          	(ФИО)

(М.П.)				Дата:

проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика